广德市中医院微波肿瘤热疗仪采购项目技术参数

广德市中医院拟采购一台微波肿瘤热疗仪，用于利用微波热效应，有以下功能：直接杀伤肿瘤细胞；显著增强放疗和化疗的疗效；激活抗肿瘤免疫反应；缓解癌性疼痛等整治效果。

现将拟采购设备技术参数如下：

1、★工作频率：微波≥433MHz（固态源）。

2、▲应用范围：可用于全身多部位深部肿瘤治疗或临床辅助放化疗治疗宫颈癌、食道癌和体表部位深部小于4cm的浅表肿瘤。

3、▲透热深度：微波≥17cm以上。

4、输入电压：220V（±10％）。

5、▲输出功率：微波≥0-300W（连续可调）。

6、定时范围：0～92分钟，误差不大于定时时限的±3%。

7、测温通道：≥3路。

8、控制方式：自适应控制。

9、微波泄漏：≤3mW/cm2。

10、负载能力：允许负载驻波系数不大于4。

11、测温范围：≥35-45℃连续可调，精度≤±0.3℃。

12、▲辐射器尺寸：

12.1、圆形辐射器口径≥φ180mm；

12.2、矩形≥210mm×110mm、矩形≥140mm×70mm，可供前列腺等部位使用；

12.3、腔内辐射器口径≥φ25mm，可供腔内、宫颈等部位使用（需提供产品图片）。

13、辐射器驻波比：≤3。

14、辐射器行程：圆形、矩形辐射器行程不小于200mm。

15、治疗床系统：

15.1、床面行程≥500mm，安全、电动或手动操作；

15.2、电动式摇臂，可上下升降、左右移动，治疗床有前进、后退功能；

15.3、床面承重：≥150KG。

16、使用环境：10℃～30℃，相对湿度≤70%。

17、机器具有温度、数据、不停机实时测温功能：可记录≥300分钟以上和计算机实时检测及连续控制功能。

18、具有可靠的安全保护功能（超温、烟雾、最大功率输出限制等），具有自动报警，紧急自动停机功能，并且具有提示报警功能，尤其是电脑故障保护功能如：病毒，死机，干扰等，可手动紧急关机。

19、操作台及控制软件：品牌i7处理器，≥2核；CPU≥2.0G；内存≥2G；硬盘≥1T；控制软件要求：操作方便，控制稳定，免费升级。

20、显示器尺寸：彩色液晶19英寸以上，分辨率≥1600×900清晰度。

21、打印机：配备彩色激光打印机。

22、▲电气安全指标：符合GB9706.1、GB9706.206及YY0839标准。

23、设备获得国家级认证认可两项以上证书ISO9001 、ISO13485质量管理证书；设备获得国家级环境管理认证认可ISO14001体系认证证书和国家级职业健康安全管理ISO45001体系认证证书。

24、屏蔽室：衰减20dB以上。

25、提供设备整机详细配置清单及主要零配件和耗材报价单，热疗屏蔽室（包括材料清单）。

注：以上★号项为投标人必须响应、▲号项为重要参数，其他项为一般参数。

广德市中医院

安徽宏安工程咨询有限公司

2025年07月25日

项目咨询电话：18365320303/18956316286